ITEM	DISCRIMINAÇÃO
01	Aparelho de Raio Móvel
	Quantidade:1
DESCRITIVO
Aparelho de raios-X móvel digital motorizado para realização de radiografias em leitos, emergência entre outros sendo sistema transportável com coluna contrabalançada integrada, montado sobre rodízios emborrachados, equipado com painel digital com teclado tipo membrana para indicação e visualização de kV e mAs, composto de: / • Cabo disparador com botão de duplo estágio (preparo e disparo) com tamanho de 4,0m ou maior; / • Sistema com largura máxima de 65cm; / • Possuir braço porta tubo telescópico, pantográfico ou articulado; / • A rotação da coluna ou monobloco de 180° ou maior e rotação do tubo/colimador de ± 90° ou maior; / • Possuir gerador de alta frequência com potência de no mínimo 30kW; / • A faixa de tensão do tubo de 40 a 130kV ou melhor; / • Ajuste de corrente de no mínimo 200 mA; / • Faixa de variação de mAs: 0,32 mAs a 320 mAs, ou maior. / • Tempo de exposição mínimo de 2 ms ou menor / • Possuir Alimentação: 110/220V – 50/60Hz. / • Tubo de raios-x com anodo giratório com velocidade de rotação de 2800 RPM ou superior com capacidade calórica do ânodo de 100kHU ou maior; / • Foco duplo de no máximo 1,2 mm e 0,6 mm ou foco único de 0,8mm; / • Colimador deve possuir luz indicadora do campo de irradiação, temporizador da lâmpada com desligamento automático em 30s e lâminas de chumbo com ajustes manuais para colimação do feixe de raios-x. / • Campo de radiação deverá cobrir a área de 43 x 43 cm a 1,0m de DFF. / • Painel Detector de tamanho de aproximadamente 35x43 cm com matriz ativa mínima de 2200 x 2600 pixels ou melhor; / • Tamanho do pixel de 175 µm ou melhor, com profundidade de aquisição mínima de 14 bits. / • Processador digital com monitor de LCD 14” ou maior e tela sensível ao toque integrado a unidade principal, que permita a pré-visualização da imagem após a exposição. / • Sistema de imagens deve realizar ajuste de brilho e contraste, ampliação (zoom), inversão, rotação da imagem, realce de bordas. / • Deve permitir realizar disparo para radiografia com o equipamento conectado na tomada elétrica. / • Possuir DICOM Print, Storage e Worklist. / • Armazenamento de no mínimo 3.000 imagens em HD e acessos ao sistema via cabo de rede ou via USB. / • Peso máximo da unidade 400kg. / •Registro da Anvisa.