ITEM	DISCRIMINAÇÃO
01	Cardioversor
	Quantidade: 04
DESCRITIVO
Cardioversor com Monitor - Bifásico • Desfibrilador com onda bifásica exponencial truncada; • descargas com energia de até 360 J; • permitir desfibrilação interna com energia limitada a 50 J; • tempo máximo de carga de energia em 3601 < 6 segundos quando conectado na rede elétrica; • 3 modos de operação: Manual (Suporte avançado à vida), Sincronizado e Automático (DEA com comando de voz totalmente em português); análise de impedância para compensação de corrente; Monitorização de SP02; tela de LCD colorida de no mínimo 8 polegadas com no mínimo 3 curvas de ECG na tela; memória para no mínimo 90 eventos de forma de onda; ECG de 5 vias; entrega terapia de marca-passo transcutâneo, com ajuste de corrente (05 a 180 mA) e de frequência (30 a 150 BPM); alimentação elétrica: bivolt automático, 50/60 Hz; bateria interna recarregável com autonomia para no mínimo 90 minutos de monitorização com marca-passo ou 120 descargas de energia máxima (360 J), possibilidade de troca da bateria durante o uso convencional do aparelho sem necessidade de uso de ferramentas; porta serial RS 232 para transferência de dados para computador; alarme para fibrilação e taquicardia ventricular; impressora térmica; peso de até 6,9 kg. Acompanha: 01 conjunto de pás tamanho adulto com pediátrico embutido, reutilizáveis; O I cabo ECG 5 vias; O 1 cabo conector de eletrodos multifunção; 02 conjuntos de eletrodos multifunção; 01 cabo força; 01 manual de operação; 01 Sensor de SP02; 03 Bobina de papel p/ impressora; Possuir registro na ANVISA; Garantia mínima de 01 ano.