ITEM	DISCRIMINAÇÃO
01	Eletrocardiógrafo
	QUANTIDADE:02
DESCRITIVO
Eletrocardiógrafo Multicanal portátil Recursos: Aquisição de 12 derivações ( I, II,III, AVR, AVF,V1,V2,V3,V4,V5,V6) Simultaneamente através do cabo 10 vias; Impressora térmica integrada de no mínimo 110mm, com registro em papel termossensível, milimetrado, por cabeça térmica de alta resolução; Com possibilidade de funcionamento em modo ritmo, manual e automático; Com função do laudo interpretativo do exame ; Com ajuste de velocidade e tamanho; Proteção contra descarga de desfibrilador; Memória interna de no mínimo 200 exames; Bateria interna recarregável com autonomia mínima de 4 horas de operação continua; / Análise de no mínimo 5 minutos de eventos do paciente; Relatório de ECG completo de todas as derivações por no mínimo de 10 segundos; Algoritmo capaz de analisar o segmento ST através de dados numéricos e gráficos em dois planos indicando uma possível parede afetada, cálculos e medidas, análise Qt/Qtc, análise em pacientes adultos e pediátricos e no mínimo 400 frases interpretativas que permitem auxiliar a equipe clínica na avaliação dos exames de ECG. / Tela colorida de no mínimo 7,0’’, sensível ao toque, para visualização prévia do exame, posicionamento dos eletrodos para auxílio do usuário, status das ondas de ECG com diferenciação de cores conforme qualidade do sinal; Preparado para exportar exames através formato digital, PDF, através de UBS/WI-fi para impressora externa em papel A4. / Comunicação através da conexão TCP/IP, pela rede ethernet/Lan e rede wireless para integração dos exames para servidor/PC na rede, com HIS (sistema hospitalar). Possibilidade futura para inclusão do envio de dados via protocolo Dicom Nativo e Worklist para PACS, além de leitura através de código de barras. Características Elétricas: 110 a 240 VAC (Automático) 50 a 60Hz. / Acessórios: / Cabo Paciente 10 vias / 6 Eletrodos pré-cordias reutilizáveis / 4 Eletrodos com garras para membros reutilizáveis / 10 Adaptadores para conexão com eletrodos descartáveis / 1 Rolo de papel térmico1 carro para transporte