ITEM	DISCRIMINAÇÃO
01	Marcapasso Cardíaco externo
	QUANTIDADE:02
DESCRITIVO
Especificações Técnicas Mínimas: Marcapasso Cardíaco externo, microprocessado, de câmara única, para estimulação temporária, com LEDs indicadores e displays que atenda as seguintes características mínimas: deve permitir estimulação síncrona e assíncrona monopolar e bipolar; deve possuir indicador da situação da bateria, deve ter frequência de estimulação de no mínimo ate 150 bpm; a amplitude de pulso de estimulação deve ser ajustável entre 0,1 - 12 V; a sensibilidade do sinal do ventrículo deve ter valor mínimo a faixa de 1,0 mV até 20 mV; deve possuir proteção para desfibrilação não inferior a 360 J; deve possuir sistema de trava de teclados; a caixa de proteção deve ser construída em material termoplástico resistente a choques e infiltração de líquido; alimentação elétrica deve ser através de baterias que tenha duração mínima de 200 horas de uso continuo; deve acompanhar ao equipamentos cabos para conexão dos eletrodos, cintas para braço e cintura e maleta de transporte. Registro da ANVISA. Garantia mínima de 12 meses. Assistência técnica comprovada pelo fabricante.