ITEM	DISCRIMINAÇÃO
01	Polígrafo cardíaco
	QUANTIDADE:01
DESCRITIVO
Descrição: Polígrafo cardíaco, tipo programação: hemodinâmica, eletrofisiologia, análise dos exames, componentes: computador ghz,128mb, 20gb, unidade cd, disco 3 1,2, outros componentes: teclado, mouse, Windows, amplificador interface, acessórios: console, 2 pressão invasiva, 2 temperatura, características adicionais: 40 canais, 12 derivações ecg periférico, tipo registro: 12 ecg intracavitários,4 auxiliares sinais externo. Polígrafo para monitorizar, registrar e calcular parâmetros fisiológicos do paciente submetido a procedimentos de hemodinâmica, Com recursos de revisão de sinais, zoom e medidas; com 02 (dois) vídeos independente, tela de pelo menos 21 polegadas com resolução de no mínimo 1280 x 1024 pixels, com impressora. Com no mínimo 22 canais e 12 traços configuráveis. canal de pressão com curvas instantâneas e médias simultâneas. Medida de débito cardíaco e cálculos hemodinâmicos (permite o cálculo de resistências vasculares, shunt, indice de trabalho por batimento, gasto energético e área de valvas). Capaz de gravar o procedimento completo. Com software que permite rever e reanalisar exames gravados em qualquer computador. Possibilidade de configurar o arranjo de canais previamente, a sensibilidades e os filtros conforme necessidade clínica. Deve acompanhar todos os materiais, acessórios, software e periféricos necessários ao perfeito funcionamento do equipamento. Necessário possuir registro na Anvisa e garantia mínima de 12 meses, treinamento e instalação.